气压弹道式体外冲击波治疗仪技术要求与商务要求

（1）技术要求：

- 1.显示屏幕:≥10.5英寸大宽触摸控制屏。

- 2.安全密码：开机显示密码界面，保证设备的操作安全性。

- 3.使用电压:AC220V，执行标准:GB 9706.1-2020。

4.治疗输出:至少满足1组弹气治疗枪，一个手柄，

5.治疗手柄：配置一个新款弹道式手柄，专用线长完全满足临床治疗的操作范围。

6.整机为立式机，高1M以上，可灵活推动。

7.国标电源线：电源线≥3米，满足科室标准按摩区域的机器移动范围。

8.治疗菜单：可操作多个部位（≥10个）。

9.治疗方案：当医生选择任意部位治疗菜单时，就会针对当前治疗部位给出治疗方案，实时显示当前治疗时间及当前击打次数，方便医生操作。

10.冲击强度能级：0.5Bar至5.0Bar区间，可任意调节。

11.冲击工作频率：根据治疗情况进行相应调节。

12.手柄子弹：正常操作下单个子弹体寿命≥800万次。

13.治疗冲击头配置：根据不同治疗情况需要进行选择更换相应大小治疗头。

- 14.安全阀：配备安全阀。

- 15.工具箱：配置治疗手柄专用工具箱，内放治疗手柄，子弹、配件、清洗保养工具等。

（2）配置清单（至少满足）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 枪头 | 5个 |
| 2 | 枪 | 1把 |
| 3 | 子弹盒 | 1个 |
| 4 | 工具箱 | 1个 |
| 5 | 仪器主机 | 1个 |
| 6 | 电源线 | 一条 |
| 7 | 说明书 | 1本 |

（3）商务要求：

1）交付时间：自合同签订之日起10日内完成交货、安装调试

2）质保期：整机质保不少于3年