高速离心机技术要求与商务要求

（1）技术要求：

▲1.最高转速≥16000r/min，

2.转速精度≤±10r/min；

3.最大相对离心力≥26000xg；

4.可直接设置离心力或转速，能以1或10或100三种步进任意选取一种递增；

5.最大容量：≥8×10ml；

6.整机噪音≤60dB；

7.定时范围覆盖1s～99min59s和1min～99h59min范围；至少具有启动计时、到转速计时两种计时模式；

8.▲带控温功能，温度设置覆盖-20℃～+40℃范围，以1℃递增，温度控制精度≤±1℃；

9.压缩机组：使用高性能压缩机，使用环保制冷剂；

10.加/减速曲线：至少有10档加速曲线和10档减速曲线，可根据采购人实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态；

11.最快升降速≤12秒；

12.触摸屏控制，有独立的PULSE键，可以快速离心；

13.具有转子识别、不平衡保护、超速、超温、电机过热、门盖自锁等多种保护功能；

14.可配备通过第三方认证的气密性角转子，有效防止气溶胶及液体外泄；

15.可根据实验的时间间隔设置预约预冷功能和仪器休眠功能；既保证实验时的制冷效果，又能使实验后仪器进入休眠，增加仪器的使用寿命；

16.有运行记录、故障记录自动保存功能，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况；

17.▲受本实验室空间限制，外形尺寸（长*宽*高）：不超过320*600*280mm。

（2）配置清单

1.高速离心机。

2.配≥1个24*1.5ml角转子和≥1个12*5ml角转子。

（3）商务要求：

1）交付时间：自合同签订之日起30 日内完成交货、安装调试

2）质保期：整机质保 3 年