南方医科大学南方医院

需求调研报名资料

	项目名称
	南方医科大学南方医院超高端彩色多普勒超声诊断仪项目

	设备名称：
	超高端彩色多普勒超声诊断仪

	品牌型号：
	

	厂家名称：
	

	供应商名称：
	

	联系人 ：
	

	联系方式：
	

	邮箱：
	


声 明

本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。
若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。
一、报价单
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	单价(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	报名总价金额：￥               元；    大写：               元整

	配置清单

	序号
	名称
	品牌
	型号规格
	产地
	数量
	单位
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	质保年限
	
	质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等）
	

	设备使用年限
	
	
	

	制造商名称
	

	制造商是否中小企业
	(微型企业  (小型企业  (中型企业  (大型企业

	制造商联系人
	
	联系人电话
	

	供应商名称
	

	供应商是否中小企业
	(微型企业  (小型企业  (中型企业  (大型企业

	供应商联系人
	
	联系人电话
	


注： 

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
            供应商名称(加盖公章)：
日期：   年   月   日
二、后续采购情况
付费损耗件（若有）
	序号
	损耗件名称
	使用次数/期限
	建议保修期

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	……
	
	
	


注：如无需损耗件，在备注处说明：无损耗件内容。
            供应商名称(加盖公章)：
日期：   年   月   日

三、资质审查
（一）制造商

1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）
4、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

（二）供应商

1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）
3、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

4、制造商授权代理资料

5、法人证明及法人身份证复印件
6、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

（三）产品

1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）
（四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

	序号
	证书名称
	证书有效期
	颁发机构

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


四、参数要求响应情况
	序号
	超高端彩色多普勒超声诊断仪（2台）的参数要求
	供应商响应参数

（请填写产品实际参数）
	响应程度（满足/不满足）

	一
	技术要求
	

	1
	设备用途
	主要用于成人心脏、儿童心脏、血管、腹部、泌尿、妇产、浅表小器官、肌肉骨骼等临床应用，具备国家医疗器械3类注册证。
	
	

	2
	显示器
	液晶显示器≥23英寸,分辨率≥1920×1080，亮度和对比度可调。
	
	

	3
	触摸屏
	≥12英寸,直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。
	
	

	4
	操作面板
	具备电动控制操作面板，可在上下/左右/前后范围内灵活调节，可单方向调节控制面板前后位置，满足便捷的下肢血管扫查应用。
	
	

	5
	原始数据处理技术
	能对存储后的动静态图像进行增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等参数的调节。
	
	

	6
	聚集技术
	全域聚焦成像技术，整个图像无焦点或聚焦带显示，仪器无任何调节焦点的实体键或触摸键。
	
	

	7
	扫描显示深度
	主机扫描显示深度≥50cm
	
	

	8
	特殊血流成像技术
	①②③满足其一即可：①心脏探头具备血流斑点追踪成像定量技术，基于血流斑点追踪成像，对血细胞运动轨迹进行追踪，以线条、颜色、箭头显示心腔内血流动力学的真实状态，可对已捕捉血流信息的面积、时间及距离参数进行定量；②支持在实时B模式下，测量脉搏波传导速度和血管扩张值，结合所记录局部血压（局部收缩压或舒张压），分析获得血管功能多个参数，如血管扩张性系数（DC: distensibility Coefficient）、血管顺应性系数（CC: Compliance Coefficent）、血管硬度指数（α: Stiffness）、血管硬度指数（β: Stiffness）；③心脏可视化血流向量成像技术，具有速度向量、流线、涡量、涡量线、能量损耗、循环、室壁剪应力分析功能，支持相对压成像，轨迹线，波前和流线速度图分析、Local-line血流速度分布显示、流量显示及时间流量曲线显示。
	
	

	9
	组织多普勒成像
	支持组织多普勒速度成像、应变及应变率成像，具备在机同时显示多个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线。
	
	

	10
	心脏频谱自动测量
	可对心脏瓣膜血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量，并提供多心动周期数据（至少包括：二尖瓣前向血流E峰、A峰、EDT、E’、E/E’、左/右室流出道频谱包络、三尖瓣峰值返流速度TR Vmax参数）。
	
	

	11
	心脏造影成像技术
	具备心脏造影成像技术，包括心腔造影及心肌灌注造影；具有双时钟计时，存储时间长短可调；具备心肌灌注造影时间-强度曲线定量分析，能按wash-in/wash-out分析数据。
	
	

	12
	应变与应变率成像
	具备基于二维斑点追踪的心肌应变定量，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数，提供17或18节段牛眼图、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式，并可同步显示双平面辛普森法EF值。
	
	

	13
	智能自动心功能二维定量技术
	基于 AI技术 的一键自动辛普森快速描记心内膜，无需依赖ECG心电图信号，即可根据ROI自动检测算法自动完成射血分数（EF）测量，无需手动干预。
	
	

	14
	负荷心肌运动定量技术
	可对负荷试验图像进行左室整体和局部的应变定量分析，提供≥17节段应变牛眼图显示，并可提供≥ 3个负荷强度水平的应变牛眼图同屏对比分析。
	
	

	15
	实时双平面成像
	一次扫查同时获取同一心动周期两个切面的图像，角度可调，支持二维、彩色血流与组织多普勒。
	
	

	16
	扩展成像
	线阵探头支持梯形扩展成像，相控阵探头支持心尖扩展成像，采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。
	
	

	17
	心肌纹理成像技术
	可增强瓣膜，腱索及心肌等细节结构的显示能力，该模式可叠加实时彩色信息，支持实时在机激活切换。
	
	

	18
	弹性成像
	支持应变式弹性成像，具有质量指示器和弹性色条，可定量获取弹性指数及弹性比值。
	
	

	19
	成像帧率
	最大成像帧率≥5000帧/秒；相控阵探头：90°，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒
	
	

	20
	最大测量速度
	PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥30m/s
	
	

	21
	电影回放
	二维模式：≥1200秒，多普勒模式：≥3000秒
	
	

	22
	探头接口
	激活探头接口数≥4个，触摸屏具有探头接口和探头显示功能、预设条件显示。
	
	

	23
	探头规格
	经腹凸阵单晶体探头，频率范围2.0-6.0MHz，阵元数≥190。

浅表小器官线阵探头，频率范围5.0-12.0MHz，阵元数≥190。

成人心脏相控阵单晶体探头，频率范围1.5-4.5MHz，阵元数≥280，有效成像角度≥120°。

经阴道腔内微凸阵探头，频率范围4.0-8.0 MHz，阵元数≥190。
	
	

	二
	配置要求（单台）
	

	2.1
	超高端彩色多普勒超声诊断仪主机
	1套
	
	

	2.2
	腹部凸阵单晶体探头
	1个
	
	

	2.3
	浅表血管小器官线阵探头
	1个
	
	

	2.4
	成人心脏相控阵单晶体探头
	1个
	
	

	2.5
	经阴道腔内微凸阵探头
	1个
	
	

	2.6
	台式电脑
	1台
	
	

	2.7
	检查床
	1张
	
	

	2.8
	检查椅
	1张
	
	

	三
	服务要求
	
	

	3.1
	保修期≥3年
	
	

	3.2
	交货期≤30天
	
	

	四
	商务要求
	
	

	4.1
	保修期内免费维修维护，免费更换零配件，不产生任何额外费用（含人工费）。软件终身免费升级。
	
	

	4.2
	乙方需根据甲方需求提供厂家培训资料、技术手册(使用、维修、保养资料)、全套设备结构线路图、维修软件和维修密钥等材料和信息。
	
	

	4.3
	乙方需提供由厂家出具（加盖厂家公章）的保修证明。
	
	

	4.4
	该项目是包含有限寿命损耗件，此类损耗件保修期内免费更换。
	
	

	4.5
	系统应用的软件均为正版，且需提供正版软件授权或软件著作书等相关证明文件。
	
	


五、报名型号产品信息
（一）产品主要参数及配置

（二）与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表
	序号
	报名设备参数
	品牌型号1
	品牌型号2
	品牌型号3

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源

	
	本设备市场占比
	品牌型号1市场占比
	品牌型号2市场占比
	品牌型号3市场占比

	
	
	
	
	

	注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等）


（三）产品彩页

（四）产品检测报告等相关证书
六、售后服务方案
（一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）
注：售后服务方案至少明确以下内容

乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。
乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。
乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。
提供至少3年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。
保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。
（二）保修期及期满后维修折扣承诺 
注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明清单
	序号
	货物名称
	规格及型号
	原产地
	品牌
	数量
	折扣后单价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


保修期后的保修费用

	保修期满后每年费用
	金额或比例
	备注

	第1年
	
	

	第2年
	
	

	第3年
	
	

	备注：

1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。

2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。


七、同类项目业绩
同类项目业绩一览表
	序号
	签订合同日期
	项目名称
	客户名称
	成交金额（元）
	成交品牌型号

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

八、其他特殊要求
（一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。
（二）报名型号对新建科室场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）
（三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

（四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

九、供应商参与采购需求调查的声明函
南方医科大学南方医院：
我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：
本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。
我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。
（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。
（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。
（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

                      供应商（加盖公章）：       

             日期：       年    月    日 
十、调研意见、建议反馈表
	采购需求调研问卷表

	本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？
2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等）
3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等）
4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议）
项目联系人签字：  
供应商名称（加盖公章）：         

日期：       年     月     日            


附件1 中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属于       行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
    公司名称（盖章）：                   
日期：       年    月     日
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。
3、报名人为生产厂家的，由生产厂家出具声明函；报名人为代理商（经销商）的，同时出具生产厂家的声明函和代理商（经销商）的声明函。
附件2 法定代表人授权委托书
致：南方医科大学南方医院
本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。
本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。
特此声明。
报名公司名称（加盖公章）：                                   
法定地址：                                                  
报名公司法定代表人（签字或盖章）：                           
报名公司授权代表（签字或盖章）：                             
授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：                     
日期：        年    月    日
附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件
	身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件


