## Sheet1
附件1： 广州市胸科医院2026年第二批医用耗材新增产品需求表
医用耗材需提供：报价单、厂家三证（营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证），有效国家医疗器械注册证（含附件：产品技术要求）复印件、产品说明书、彩图及产品检测报告，产品授权书，供货商资质文件。
序号 | 耗材名称 | 产品技术指标及用途
1 | 纳米银创伤贴敷料 | 一、技术指标: 1.具有细菌蛋白酶反应:根纳米银与细菌蛋白酶中蔬基发生反应，蛋白酶迅速失去活性，从而导致细菌无法进行能量代谢而被杀灭； 2.具有细胞壁反应:纳米银和细菌细胞壁上暴露的肽聚糖反应，形成可逆性的复合物，使它们不能把氧(能量)转运进细胞，阻止病菌的活动，导致病菌死亡。 3.具有DNA 结合功能:纳米银可以和病原体的 DNA 结合。 4.具有光催化反应:在光的作用下，银离子能起到催化活性中心的作用，激活水和空气的氧，产生羟基自由基和活性氧离子，活性氧离子具有很强的氧化能力，能在短时间内破坏细菌的繁殖能力而使细胞死亡。 二、用途：适用于感染及烧烫伤及开放创面、纳米银起到减少创面感染的辅助作用。
2 | 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及组件 | 一、技术指标: 1.吻合器有HHEHANDLE一种型号规格。杆长155mm(允差士5mm)，弯转角度 35°(允差士10°)。 2.吻合器应具有击发过程反馈指示装置，能够指示击发过程或状态。通过按下闭合/击发按键使组件钳口闭合，此时握柄处应有电机运行震动与声音，闭合到位会自动停止，停止后握柄处应无电机运行震动及声音反馈，再次按下打开/回退按键可使组件钳口张开。 3.吻合器击发到底，自动回退指示箭头亮起，表示组件已击发完成，切割刀自动回退至初始位置，组件钳口打开，自动回退指示箭头熄灭。 4.组件有用一种型式。根据不同的吻合长度，组件分为35，45，60三种规格，分别对应吻合钉线长度32mm、44mm、60mm。根据吻合组织厚度的不同，组件的吻合钉高度分为两种规格，用字母VM、MT表示，对应钉高分别为2.0mm/2.5mm/3.0mm、3.0mm/3.5mm/4.0mm。 5.切割刀片为一次性使用刀片。 二、用途：适用于体内器官、组织的离断、切除和建立吻合。适用于多种开放或腔镜的手术。如在开放或腔镜下的外科手术中食管、胃的切除、离断和吻合，也可用于肺及支气管组织、肝脏、胆囊的切除和离断,以及胃肠、肺、肝脏、脾脏、胰腺、肾脏、子宫血管离断。
3 | 一次性使用多关节内窥镜缝合器 | 一、技术指标: 1.可通过腕关节控制钳头 360°任意角度运动，快速到达任意手术部位进行多角度缝合打结。2.通过手指拨动钳头旋钮，转动钳头可进行旋针式缝合，比传统手腕旋转缝合方式更轻松更精准。3.有力反馈，更安全，击发稳定，缝合钉成型可靠，防渗漏，降低术后漏气、出血风险。4.兼容院内已有的史赛克 、狼牌、STORZ等品牌内窥镜影像系统，新一代减孔和单孔腔镜术式器械。 二、用途：用于各软组织的精细对合，修补，吻合口/残端加固缝合。
4 | 一次性弹跳帽管形吻合器 | 一、技术指标: 产品超薄“纽扣式”钉砧，退出吻合口更安全便捷;更大的切割内径，降低吻合口狭窄率多种口径，型号齐全;设有最小缝合间隙，避免组织压伤;进口钛合金缝钉，抗拉强度更好。 二、用途：用于食道、胃及肠等消化道重建手术中消化道的端端和端端侧吻合。
5 | 一次性使用负压引流护创套装 | 一、技术指标: 1.产品厚度:3cm； 2.敷料材质:聚氨酯泡棉敷料； 3.敷料孔径:每英寸炮孔数应为 0.25mm~2.5mm； 4.配套配件:医用贴膜、吸盘、引流导管(引流管、延长管、冲洗管)、直型接头、Y型接头及止流夹； 5.弹性/敷科压缩变形:相对形变≤50%时的最大压缩力>10N； 6.负压源:中心负压/独立负压源； 7.贴膜水蒸气透过率:医用贴膜水蒸气渗透应不小于500g/m2/24h； 8.引流管路功能:支持冲洗功能、引流功能。 二、用途：用于对非慢性创面(如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面)进行引流。
6 | 经鼻肠营养导管 | 一、技术指标: 1、三腔型由充气管、输液管、抽液管、球囊、导管及单向阀组成，主要成分为硅橡胶。 2、可同时营养支持和胃肠减压。 3、导管长度:1.45m。 4、配置带亲水涂层的导丝。 5、体内留置期限>30 天。 6、产品为无菌密封包装。 二、用途：供医疗部门作抽取胃液和输送营养液时一次性使用。
7 | 经皮胃造瘘套装 | 技术指标: 1、整套包含胃造瘘管、穿刺针、导丝、扩张器、固定盘等全套手术组件； 2、造瘘管材质生物相容性好，抗胃酸腐蚀，可长期体内留置； 3、具备内外固定结构，可有效防止造瘘管移位、脱出； 4、适配内镜下经皮穿刺置管操作流程，操作便捷，降低手术并发症。 二、用途：用于经皮内镜下胃造瘘术，为吞咽障碍、不能经口进食的结核及重症肺病患者建立胃部营养通路，实施肠内营养输注，适用于吞咽障碍患者。
8 | 一次性使用鲁米尔套线器 | 一、技术指标: 产品符合国家一次性使用无菌医疗器械相关标准，资质齐全合规;生产工艺成熟，经临床广泛验证，性能稳定可靠，无技术缺陷，可完美适配我院各类相关手术场景。 二、用途：主要用于心脏外科、胸外科等手术中的荷包缝合收线、牵拉及固定操作，辅助术者控制缝线松紧程度，减少直接牵拉对心肌及周围组织的损伤，简化操作步骤，提高手术效率及安全性。
9 | 一次性使用胸腔引流导管套件 | 一、技术指标:1.采用无针线一体化固定设计，适配急诊抢救等高效需求，无需拆线，降低创口感染风险；2.引流功能全面:多侧孔+三腔道结构，独立冲洗腔道，防止内容物沉积，延长导管留置时间，支持引流、腔内给药、胸腔冲洗同步进行，无需额外置管，满足复杂病症治疗需求； 3.可搭配不同球囊距头端长度，可精准匹配患者解剖差异，减少组织损伤； 4.无菌规范:一次性无菌成套设计，符合 YY/T0698.1无菌标准，降低交叉感染风险，自带穿刺扩张器组件，无需额外器械辅助可完成穿刺及通道建立； 5.材质安全，采用医用级PU/硅胶材质，连续引流 72小时或以上无明显堵塞。 二、用途:用于胸腔内积液、积气、积血的引流治疗，尤其适配中量、大量气胸，胸腔积液，血胸等急症的快速引流抢救，也可用于脓胸、乳糜胸的临床引流处理，同时满足胸外科各类术后胸腔内残余气体、液体的引流需求，通过有效引流帮助恢复胸腔正常生理环境，为胸腔相关病症的治疗及术后康复提供支持。
10 | 冲洗管路 | 一、技术指标： 1.产品主要性能:（1）管路完整、密闭、各连接处密封无渗漏。（2）连接处承受15N静拉力15S不断裂。（3）重金属离子不1.0ug/m1.(4)产品无菌。 2.主要结构:冲洗管路由针头保护套、插瓶针、输液管、止流夹、三通、滴斗、流量调节器、排液管、接口保护套组成。 3.产品主要材质按GB15S93-1995(输血(液)器其用软聚氣乙烯塑料》制成。 二、用途：用于病人体表创面冲洗。
11 | 生物蛋白海绵 | 一、技术指标： 1.由猪皮（或跟踺）提取的胶原蛋白复合FGF生长因子（成纤维细胞生长因子）制成的海绵。 2.灭菌方式：采用钴60照射灭菌。 3.有效期：≥2年。 4.贮存：阴凉、干燥处；超过15天应在4℃-8℃条件下贮存。 5.产品初包装材质为药用铝箔及药用PVC。 6.生物性能：海绵应无菌。 二、用途：适用于新鲜创面、溃疡、褥疮等组织修复与愈合。
12 | 一次性可吸收钉皮内吻合器 | 一、技术指标: 1.产品适用于开放性手术部位皮内缝合; 2.可吸收缝合钉材料; 3.可吸收缝合钉横向抗拉强度:不低于6.67N; 4.可吸收缝钉的尺寸为高度为4.77=0.10mm、宽度为3.46+0.10mm、厚度为0.77+0.05mm ; 5.具有良好的缝合性能，所装载的缝合钉应能全部顺利弹出、正常击发，不得卡住，不得多击、漏击，且击发后能顺利缝合试验材料。 二、用途: 适用于腹部、肩颈部、胸部手术皮内缝合。
13 | 一次性切口牵开固定器套件 | 一、技术指标:一次性切口牵开固定器套件是由一次性切口牵开固定器和牵拉钩组成，其中一次性切口牵开固定器由双管外环、内环和可变高的管道组成，由聚氨酯制成，通道能进行高度调节，随着外卡环的手动翻转而缩短或伸长:牵拉钩由聚碳酸酯制成，属于无源手动工具，用于牵开切口。 二、用途:适用于小切口手术，牵开和扩张组织，扩展切口手术视野，保护切口免受损伤，减少切口感染。
14 | 一次性使用无菌留置引流导管 | 一、技术指标: 1、产品适用范围必须明确满足胸腔积液或脓肿，腹腔积液或脓肿，肝胆积液或脓肿，肾积液或脓肿满足临床多科室需求，合规使用。 2、引流导管含带锁定线猪尾型、猪尾型、直型，聚氨酯材质，管体柔韧,抗撕裂性强，耐腐蚀，避免导管漏液、断裂，含超滑亲水涂层，减轻患者置管疼痛感。管径 6F、7F、8F、10F、12F、14F、16F 等。3、导管包需满足置管所有一次性耗材需求，含引流导管、穿刺组件、导丝、端帽等;需配置可冲洗连接管:需配备免缝合导管固定翼，方便操作，减少患者伤害。4、需配有直型针、Y 型针、套管针三种不同类型穿刺针，临床操作时可根据不同部位、深度选择对应穿刺针进行操作。 二、用途：用于引流胸腔积液或脓肿、腹腔积液或脓肿、胆汁、肾积液或脓肿、皮肤脓肿的留置引流导管。
15 | 亲水超滑抗尿盐沉积导尿管 | 一、技术指标： 1、摩擦系数应≤0.3; 2、抗尿盐沉积：导尿管球囊端浸入尿液中 30 天无尿盐沉积。 3、抗菌落沉积(第三方检测报告)抗菌落沉积率大于 70%。 二、用途：供临床常规导尿用，三腔导尿管还可用于膀胱的冲洗。产品具有抗尿盐沉积功能。
16 | 一次性可调可视喉罩气道导管 | 一、技术指标： 1、智慧化性能：可调可视摄像头，通过自主调节摄像头观察角度，显著提高了上呼吸道解剖结构变异较大的患者声门显露成功率，其独特的视角可调节功能，显示器独立设计不用置入患者口腔上增加风险，为喉罩全程可视化持续监测 2、可视化操作：1.喉罩置入全程可视，操作者能准确、高效地置入喉罩，可清晰观察气道情况，减少对会厌、喉头及周边组织的损伤和刺激，提高操作的准确性和安全性。 3.可调节视角：视角方向可调，能有效扩大观察范围，避免会厌等组织遮挡，确认喉罩位置，减少漏气及堵塞气道的风险。 二、用途：供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。
17 | 一次性使用输氧面罩 | 一、技术参数： 1.由罩体，密封盖、固定柱、波纹管、面罩绑带组成:配有胃镜支撑咬口。 2.内窥镜通道：内窥镜通道应能允许内窥镜镜头通过。采用大面积折叠式可伸缩操作软性通道，给内镜操作充分的空间自由。充分满足临床操作需求。 3.密封性：封闭面罩病人端，内窥镜通道处插入8mm直径的塑料棒，从机器端输入气体，保持10Kpa压力，浸入水中，持续10S，密封孔处无气泡或小气泡数不超过3个，即有足够密封性。 4.连接强度:各组件间的连接(面罩带本身与其连接处的面量壳应有足够的强度),应能承受不小于15N的静拉力，持续15s。 二、用途:与输氧系统连接供人体吸入氧气用。 1、免充气型内镜吸氧面罩，透明罩体，封闭效果好，可进行无痛内镜检查等操作；2、内镜操作孔空间足够器械操作，可伸缩大孔径操作软性通道，满足临床操作需求；3、材质：柔软舒适医用硅胶材料，接触面部硅胶为磨砂型，不易滑动；4、可接呼吸机，配吸氧管路，可接氧源。
18 | 一次性使用双腔支气管插管 | 一、技术指标： 1.可视双腔支气管插管与显示器设备配套使用； 2.型号规格：左腔、右腔各规格齐全； 3.材质 （1）支气管套囊、气管套囊、管体、外延管、充气管、支气管指示囊、气管指示囊、吸痰管、清洗腔采用符合 GB/T 15593-2020 的聚氯乙烯材料制成。 （2） 管体连接器采用符合 YY/T 0806-2010 的聚碳酸酯材料制成。 （3）接头、多功能接头采用符合 YY/T 0114-2008 的聚乙烯材料制成。 （4）导丝采用铝质材料制成。 4.LED摄像头性能 （1）应具有良好的显色性，显色指数应不小于90。 （2）相关色温应在3000～7000K范围内。 （3）LED摄像头300nm～1700nm波长范围的辐通量和光通量比值应不大于6mW/lm。 （4）LED摄像头输出总光通量的标称值为0.7lm，允差-10%，上限不计。 （5）表面加工及光泽色调均匀，且无伤痕，滚花应清晰，不得有锋棱、毛刺、划痕等缺陷。 （6）视场角，2W，摄像头的视场角为90°±15%。 （7）有效景深范围为20mm～25mm，距摄像头25mm处，中心分辨力应不小于4lp/mm。距 摄像头20mm处，中心分辨力应不小于5lp/mm。 （8）视场应无重影或鬼影、闪烁灯效应，无可见杂质、气泡等缺陷。 （9）在工作距离20mm处照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线。将一次性使用双腔 支气管插管摄像头的头端紧贴照度计测定基准面，其前端光中心照度≥300lx。 二、用途：供医疗机构在胸科手术麻醉时作分隔支气管通气使用。
19 | 医用手术薄膜 | 一、技术指标： 1.阻菌性好:阻干态、湿态微生物能力强大，达到国家标准和欧盟 EN13795 标准。2.吸渗性强:快速吸收渗液，可吸收自身材料重量的7倍的液体量。3.阻水(防渗)性佳:可承受100cm以上水柱压力的渗透。 4.落絮少:采用新型复合材料，材料致密，不易脱落。 5.固定性好:采用进口医用低敏胶的胶带进行固定，低敏，固定牢固。 6.柔软舒适:采用多层复合无纺布，柔软、舒适。 7.反光少:材料呈蓝色，经过处理，不易反光。 二、用途:医用手术薄膜主要用途:用于外科各类手术,粘贴于手术术区皮肤表面，对术野进行无菌防护，隔绝皮肤表面微生物，保护手术切口皮肤，预防手术部位交叉感染，适用于各类开放手术、清创手术术野皮肤保护。
20 | β-羟丁酸试纸(电化学法) | 一、技术指标: 1.酶反应系统：血酮 β-羟丁酸酯脱氢酶法 2.符合ISO 15197：2013国际标准； 3.HCT范围广：血酮30-60% 4.测试范围：血酮0-8mmol/L 5.需血样量：血酮1.5微升 6.测试时间：血酮10秒 7.血样类型：血酮C/V，不受血氧分压影响 8.测试温度：10-50度 9.测试湿度：10-90% 10.包装：铝箔纸独立包装。 二、用途：用于监测血酮指标。
21 | 臂型植入式给药装置及其附件 | 一、技术指标： 1. 结构及组成：植入式给药装置（注射座+导管+连接套环）、专用注射针（直针）、专用输液针（蝶翼针）、防针刺穿刺针、穿刺导丝、心电导联导丝（导丝法）、支撑导丝（盐水法）、可撕裂导管鞘、隧道针、血管拔、冲洗接头、注射器、心电导联导线（盐水法）、心电导联导线（导丝法）、手术刀、连接套环 2.注射座、导管和连接套环均可被X射线探测 二、用途：用于临床需要反复插入外周静脉血管通道的患者的有关治疗，可在术中进行心电定位，可用于CT高压造影注射，耐受压力不超过325Psi；特定条件下（1.5/3T）可兼容MR。
22 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | 技术指标: 1.主动脉内球囊反搏泵专机专用耗材，配套设备品牌型号：箭牌IAP-0601。 2. 结构组成：分为导管托盘、穿刺托盘、带接头的连接管三部分。导管托盘含主动脉内球囊反搏导管、反搏泵连接管、注射器、带三通的延长管等。穿刺托盘含带扩张器的针头、扩张器、钢针的鞘、穿刺针、导丝、手术刀等。 2. 管身材料：聚氨酯，反搏导管含有光滑涂层。 3. 灭菌方式：环氧乙烷灭菌，一次性使用。 4. 有效期：两年。 5. 医保单独收费：能。 二、用途:用于主动脉内球囊反搏疗法。治疗时球囊在心脏舒张期充气扩张、在心脏收缩期放气收缩，以此来增加对心肌的血液供应，并降低左心室的工作负荷。
23 | 穿刺针（PTC针） | 一、技术指标: 1.规格：20G；长度18-20cm; 2.结构要求：针尖内外针齐平斜角，超声下可选回声增强针尖；外鞘带刻度及固定装置；针座通用，适配常规注射器及延长管； 3.其他：后续可根据临床具体要求改进或新增规格。 二、用途: 1.治疗性引流：作为导丝/导管引入的前置穿刺，进行胆道或脓肿引流。 2.介入治疗：在超声引导下用于脏器（肾脏、胸腔）积液、囊肿抽吸。
24 | 穿戴式心电传传感器 | 一、技术指标: 1.重量：≤15克 2.工作时间：≥72 小时 3.不需要充电 4.数据传输方式：蓝牙/数据线传输 5.数据传输准确性：≥98%、计时准确性 6.24 小时内的总误差≤30s 7.配备分析软件具备三类医疗器械注册证 二、用途: 适用于心律失常的辅助诊断和风险评估，如：房颤预防筛查（减少房颤卒中的发生率）、评定心脏病患者日常生活能力、心脏药物的疗效评价和心脏患者预后的评价等，还可以辅助其他慢性疾病、外科手术围术期进行临床诊断。
25 | 医用超声耦合剂 | 一、技术指标: 1.色泽均匀一致，无明显色差，粘稠液体； 2.pH 值 6.0 8.5，与人体皮肤黏膜pH值接近，温和无刺激，皮肤相容性佳，不易引发过敏； 3.声学性能：声阻抗匹配人体软组织，超声信号衰减小，成像清晰度好； 4.凝胶质地，不易快速干结挥发，润滑度适中，检查后易于擦拭清理； 5.使用后用清水或普通医用清洁剂即可轻松擦拭干净，皮肤表面无明显残留，无黏腻感，不污染衣物。 6.与各类超声探头材质（如橡胶、塑料、金属等）兼容，无腐蚀、溶胀作用，不损坏探头表面。 7.产品独立包装，无泄漏，安全卫生。 二、用途: 作为超声检查介质，用于门诊、住院及床旁超声检查，填充超声探头与人体皮肤之间空气间隙，传递超声波，保障超声图像清晰，适用于腹部、浅表器官、心血管等全部常规超声检查项目。
26 | 外周血管内高压球囊扩张导管 | 一、技术指标: 1. 球囊类型：非顺应性球囊，双层复合材质，高压下直径稳定，防止血管过度扩张 2. 球囊规格：球囊直径：3.0mm ~12.0mm 球囊长度：20mm ~200mm 3. 压力参数（公称压力/额定爆破压RBP） - 公称压力：12atm（3.0–9.0mm）；10atm（10.0–12.0mm） - RBP额定爆破压力： - Ø3.0–5.0×20–200mm、Ø6.0×20–100mm：24atm（本品最高RBP） - Ø6.0×120–200mm：22atm - 平均爆破压高于额定爆破压（如3–5mm规格平均爆破压32atm） 4. 导丝平台：0.035" OTW（同轴经导丝） 5. 推送杆设计：双腔推送杆，缩短泄压时间；带选择性亲水涂层 二、用途：该产品适用于血液透析患者自体动静脉瘘狭窄PTA术。
27 | 超声隔离透声膜 | 一、技术指标: 1.由聚乙烯保护套和乳胶材质透声膜组成。 2.材质柔韧性强，无杂质；人工折叠，实现一次性展开，节约时间，配有3M胶带，一人即可完成固定，减少人力。 二、用途: 用于超声引导下介入操作时探头的隔离保护及防止交叉感染。
28 | 紫杉醇涂层动静脉瘘高压球囊扩张导管 | 一、技术指标: 1.产品适用于血液透析患者自体动静脉瘘狭窄PTA术 2.由球囊、导管尖端、轴杆、Y型连接器、不透射线标记组成 3.球囊由聚酰胺12制成 4.直径0.035inch导丝通过系统，球囊长度40/60/80/100cm，推杆长度45/80/130cm 5.球囊直径4-8mm，含4.5mm、5.5mm 6.涂层中所含药物为紫杉醇，剂量为3.3μg/mm2，载药基质为亲脂性的硬脂酸镁 二、用途: 该产品适用于血液透析患者自体动静脉瘘狭窄PTA术。
29 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 一、技术指标: 1.解剖适配技术参数： （1）最小适用瘤颈长度：≥10 mm。 （2）最大允许肾下瘤颈成角：75°。 （3）适用病变：肾下型腹主动脉瘤，可处理合并髂动脉受累病变先健科技。 2.输送系统技术指标： （1）主体输送鞘外径：16F /18F；髂支输送鞘外径：14F /16F。 （2）输送器有效长度：主体 580 mm，髂支 550 mm。 （3）鞘管表面：亲水涂层，降低入路摩擦与血管损伤。 （4）释放机制：后释放；Plus 版本支持可重复定位、多次回收调整；髂支螺旋释放结构，释放阻力低、可控性强。 二、用途： 用于肾下型腹主动脉瘤的腔内治疗：1）有合适的髂/股动脉入路；2）腹主动脉瘤近端瘤颈直径为17-32mm，长度≥10mm，且近端瘤颈成角≤75度；3）髂动脉锚定区直径范围8-22mm，长度≥15mm。
30 | 一次性软质内镜吸引阀 | 一、技术指标: 1.由软管和连接件构成，作为连接管路，用于引流导管与引流装置之间连接，组建密闭引流系统，一次性无菌使用。 2. 按功能分为普通A型、带单向阀B型、带样本采集口C型；接头分别适配奥林巴斯(A)、宾得(B)、富士(F)内镜系统。 3. A型管路外径≥5.0mm；B型管路外径≥1.5mm；提供多种长度规格：50‑2200mm可选。 4. 微生物控制：需氧菌总数≤100cfu/g，霉菌和酵母菌总数≤10cfu/g；金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌不得检出。 5. 软管与连接件连接牢固，管路通畅无堵塞。 二、用途: 1.适配支气管镜，作为内镜负压控制操作配件，用于支气管镜诊疗过程中，控制负压吸引通路的开启与关闭。术中按需吸除气道内痰液、分泌物、出血及冲洗液，保持术野清晰，保障气道通畅，辅助完成活检、刷检、灌洗等支气管镜下操作。 2.适用于胃镜、肠镜检查及内镜下消化道病变诊疗，单支器械可同步完成病灶黏膜下注射抬举与活体组织取样活检。器械内置独立双通道，可注入液体抬举病变黏膜，随即采集病变组织用于病理检验；一次进件完成两项操作，无需反复更换器械进出内镜钳道，用于消化道息肉、早期肿瘤等病变的筛查与病理诊断。
31 | 永磁理疗贴 | 一、技术指标: 1.永磁体磁场强度符合医疗器械注册要求，磁场输出稳定；磁场表面强度在0.05T~0.2T范围内。 2.胶布粘性适中，贴敷牢固，活动不易脱落，揭除不易损伤皮肤。 3.敷料透气性良好，低致敏，长时间贴敷皮肤刺激性小。 4.由基衬、磁片、医用压敏胶和离型纸组成。 二、用途: 永磁理疗贴根据中医疾病取穴贴敷于人体体表穴位或疼痛部位，利用永磁磁场作用，用于颈肩腰腿痛、软组织疼痛、骨关节不适的辅助磁理疗治疗，达到舒经活络，活血化瘀，温经定痛，利通关节效果。
32 | 总免疫球蛋白E检测试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: e601/e602：测量范围为0.100-2500IU/mL或0.240-6000，精密度为CV≤20%； e801：测量范围为0.200-2500 IU/mL或 0.480-6000 ng/mL，检出限为0.100 IU/mL 三、用途: 用于体外定量测定人血清和血浆中的总免疫球蛋白E。
总免疫球蛋白E检测试剂盒(电化学发光法)-e801
免疫球蛋白E定标液-e601/e602
33 | 叶酸检测试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围为0.6-20.0 ng/mL 或 1.36-45.4 nmol/L，检出限为0.6 ng/mL 三、用途: 用于体外定量检测人体血清和血浆中的叶酸含量。
叶酸检测试剂盒(电化学发光法)-e801
叶酸定标液-e601/e602
叶酸定标液-e801
34 | 维生素B12检测试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: e601/e602：测量范围为50.0-2000 pg/mL或36.9-1476 pmol/L，检出限为100 pg/mL； e801：测量范围为100-2000 pg/mL 或 73.8-1476 pmol/L，检出限为50 pg/mL 三、用途: 用于体外定量检测人血清和血浆中的维生素B12。
维生素B12检测试剂盒(电化学发光法)-e801
维生素B12 定标液-e601/e602
35 | 铁蛋白检测试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: e601/e602：测量范围为0.500-2000µg/L，检出限为0.500µg/L； e801：检出限为0.50µg/L 三、用途: 用于体外定量检测人血清和血浆中的铁蛋白。
铁蛋白检测试剂盒(电化学发光法)-e801
铁蛋白定标液-e601/e602
36 | 25-羟基维生素D检测试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: e601/e602：检出限为2.0 ng/mL；e801：检出限为3.0 ng/mL 三、用途: 用于体外定量测定人血清和血浆中的25‑羟基维生素D。
25-羟基维生素D检测试剂盒（电化学发光法）-e801
25-羟基维生素D质控品-e601/e602
25-羟基维生素D定标液-e601/e602
25-羟基维生素D定标液-e801
37 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒(电化学发光法) -e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: e601/e602：检出限为0.3 ng/mL； e801：测量范围为0.3-300 ng/mL；检出限为0.1 ng/mL 三、用途: 用于体外定量测定人血清和血浆中肌酸激酶同工酶(MB)的含量。
肌酸激酶同工酶检测试剂盒(电化学发光法) -SATA-e601/e602
肌酸激酶同工酶检测试剂盒(电化学发光法)-e801
肌酸激酶-MB同工酶定标液-e601/e602
肌酸激酶-MB同工酶定标液-STAT-e601/e602
肌酸激酶-MB同工酶定标液-e801
心肌质控品-e601/e602/e801
38 | 肌红蛋白检测试剂盒(电化学发光法) -STAT-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围为21-3000ng/mL；检出限为21ng/mL 三、用途: 用于体外定量测定人血清和血浆中的肌红蛋白浓度。
肌红蛋白检测试剂盒(电化学发光法) -e601/e602
肌红蛋白检测试剂盒(电化学发光法) -e801
肌红蛋白定标液-STAT-e601/e602
肌红蛋白定标液-e601/e602
肌红蛋白定标液-e801
39 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒(电化学发光法)-STAT-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标:STAT-e601/e602：检出限为3.25，精密度为CV≤20%；e601/e602：检出限为2.54；精密度为CV≤20%；e801：测量范围为3-10000 ng/L或pg/mL；高敏肌钙蛋白 T 检测试剂盒（电化学发光法）-e801：测量范围为1.5-9500 ng/L；检出限为1.5 ng/L 三、用途: 用于体外定量测定人血清和血浆中的肌钙蛋白T。
高敏肌钙蛋白T检测试剂盒(电化学发光法)-e601/e602
高敏肌钙蛋白T检测试剂盒(电化学发光法)-e801
肌钙蛋白质控品-e601/e602/e801
高敏肌钙蛋白T定标液-STAT-e601/e602
高敏肌钙蛋白T定标液-e601/e602
高敏肌钙蛋白T定标液-e801
高敏肌钙蛋白T检测试剂盒（电化学发光法）-e801
高敏肌钙蛋白T定标液CalSet Troponin T hs Gen 6-e801
高敏肌钙蛋白T质控品PreciControl Troponin T hs Gen 6-e801
40 | 样本稀释液-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标:主要组成成分：马血清基质；浓度水平约20 三、用途: 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。
41 | 胰岛素检测试剂盒(电化学发光法) -e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围为0.200-1000 µU/mL或1.39-6945 pmol/L；检出限为0.20 μU/mL 三、用途: 用于体外定量测定人血清和血浆中人胰岛素的含量。
胰岛素检测试剂盒(电化学发光法) -e801
胰岛素定标液-e601/e602
42 | C肽检测试剂盒(电化学发光法) -e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标:e601/e602：测量范围为0.003-13.3nmol/L或0.01-40n，检出限为0.003nmol/L或<0.01ng/mL；e801：检出限为0.007nmol/L 三、用途: 用于体外定量检测人血清和血浆中的C肽。
C肽检测试剂盒（电化学发光法）-e801
C-肽定标液-e601/e602
43 | 雌二醇检测试剂盒(电化学发光法)-e801 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标:测量范围：18.4-11010pmol/L；检出限：18.4pmol/L 三、用途：用于体外定量检测人血清和血浆中的雌二醇。
44 | 孕酮检测试剂盒（电化学发光法）-e801 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围为0.159-191 nmol/L或0.05-60 ng/mL；检出限为0.159 nmol/L 三、用途:用于体外定量检测人血清和血浆中的孕酮。
样本稀释液-e601/e602
样本稀释液-e601/e602
45 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒(电化学发光法)-e801 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：0.200-10000 mIU/mL；检出限：0.200 mIU/mL 三、用途:用于体外定量测定人血清和血浆中的人绒毛膜促性腺激素(hCG)加人绒毛膜促性腺激素β亚单位的总量
46 | 卵泡刺激素测定试剂盒(电化学发光法)-e801 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标:测量范围：0.3-200 mIU/mL；检出限：0.3 mIU/mL 三、用途:用于体外定量测定人血清和血浆中的卵泡刺激素(FSH)含量。
47 | 黄体生成激素检测试剂盒(电化学发光法)-e801 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标:测量范围为0.3-200 mIU/mL；检出限为0.3 mIU/mL 三、用途:用于体外定量测定人血清和血浆中的黄体生成激素含量。
黄体生成素定标液-e601/e602
48 | 睾酮检测试剂盒(电化学发光法)-e801 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：0.025-15.0ng/mL或0.087-52.0 nmol/L；检出限：0.025 ng/mL 三、用途:用于体外定量检测人血清和血浆中的睾酮。
49 | 催乳素检测试剂盒（电化学发光法）-e801 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围为2-10000 µIU/mL 或 0.094-470 ng/mL；检出限为1 μIU/mL 三、用途:用于体外定量测定人血清和血浆中催乳素的含量。
复合质控品-e601/e602
50 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标:测量范围：检出限为0.8WHOIU/mL 三、用途:用于体外定量检测人血清和血浆中的乙型肝炎病毒核心抗体。
乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(电化学发光法)-e801
乙型肝炎病毒核心抗体质控品-e601/e602
51 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(电化学发光法)-定量-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 定量-e601/e602：测量范围为0.05-130IU/mL，检出限为0.05IU/mL； 定量-e801：检出限为0.03 IU/mL； 定性-e601/e602：灵敏度99.9%，临床特异性99.91%； 定性-e801：检出限为0.9)≤0.04U/mL≤0.04U/mL 三、用途:用于体外定性或定量确认人血清和血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)。
乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(电化学发光法)-定量-e801
乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(电化学发光法)-定性-e601/e602
乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(电化学发光法)-定性-e801
乙型肝炎病毒表面抗原质控品-e601/e602
乙型肝炎病毒表面抗原质控品-e601/e602
乙型肝炎病毒表面抗原确认试剂-e601/e602
52 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒(电化学发光法) -定量-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围为2.00-1000 IU/L 三、用途:用于体外定量测定人血清和血浆中的乙型肝炎病毒表面抗体。
乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒(电化学发光法) -定量-e801
乙型肝炎病毒表面抗体质控液-e601/e602
53 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(电化学发光法) -定量-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 定量-e601/e602：测量范围为0.10-120IU/mL，检出限为0.30IU/mL； 定性-e801：检出限为0.3IU/mL； 定量-e801：测量范围为0.10-120 IU/mL，检出限为0.10 IU/mL 三、用途:用于体外定性或定量测定人血清和血浆中的乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)。
乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(电化学发光法)-定性-e801
乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（电化学发光法）-定量-e801
乙型肝炎病毒e抗原质控液-e601/e602
乙型肝炎病毒e抗原质控液-e801
54 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 检出限为0.2IU/mL 三、用途:用于体外定性测定人血清和血浆中乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)的抗体。
乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(电化学发光法)-e801
乙型肝炎病毒e抗体质控液-e601/e602
55 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: e601/e602：临床灵敏度为100%，临床特异性为99.85%； e801：临床灵敏度为100%，临床特异性为99.85% 三、用途:用于体外定性检测人体血清和血浆中丙型肝炎病毒(HCV)抗体。
丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(电化学发光法)-e601/e602
丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(电化学发光法)-e801
丙型肝炎病毒抗体质控品-e601/e602
56 | 人类免疫缺陷病毒抗体和抗原(P24)检测试剂盒（电化学发光法）-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 临床灵敏度为100%；临床特异性为99.88% 三、用途:用于体外定性检测人血清和血浆中的HIV-1 p24抗原以及HIV-1(包括O组)和HIV-2抗体。
人类免疫缺陷病毒抗体和抗原(P24)检测试剂盒(电化学发光法)-e801
人类免疫缺陷病毒质控品-e601/e602
57 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 检出限为100% 三、用途:用于体外定性测定人血清和血浆中的梅毒螺旋体总抗体。
梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(电化学发光法)-e801
梅毒螺旋体抗体质控品-e601/e602
58 | 降钙素原检测试剂盒（电化学发光法）-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: e601/e602：检出限为0.02 ng/mL； e801：测量范围为0.02-100 ng/mL，检出限为0.015 ng/mL 三、用途:用于体外定量检测人体血清和血浆中的降钙素原。
降钙素原检测试剂盒（电化学发光法）-e801
59 | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒(电化学发光法) -e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: e601/e602：检出限为2 pg/mL； e801：测量范围为3-5000 pg/mL；检出限为2 pg/mL 三、用途:用于体外定量检测人血浆和血清中的胃泌素释放肽前体(ProGRP)，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果。
胃泌素释放肽前体检测试剂盒(电化学发光法) -e801
胃泌素释放肽前体定标液-e601/e602
肺癌相关肿瘤标志物质控品-e601/e602
60 | 胃蛋白酶原I 测定试剂盒（电化学发光法）-e801 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围为2.0-200 ng/mL，检出限为2.0 ng/mL，精密度为CV≤2.5% 三、用途:用于体外定量检测人血清和血浆中的胃蛋白酶原I。
胃蛋白酶原I 校准品-e801
61 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒(电化学发光法)-e801 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围为1.0-100 ng/mL，检出限为1.0 ng/mL，精密度为CV≤2.3% 三、用途:用于体外定量检测人血清和血浆中的胃蛋白酶原II。
胃蛋白酶原II校准品-e801
胃蛋白酶原I/胃蛋白酶原II 质控品-e801
62 | 糖类抗原72-4测定试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围为0.5-250U/mL，检出限为1.0U/mL 三、用途:用于体外定量检测人体血清和血浆中的糖类抗原72-4(CA72-4)。
糖类抗原72-4测定试剂盒(电化学发光法)-e801
肿瘤标志物质控品-e601/e602/e801
63 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围为0.600-1000 U/mL 三、用途:用于体外定量检测人体血清和血浆中的糖类抗原19-9(CA 19-9)含量，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果。
糖类抗原19-9测定试剂盒(电化学发光法)-e801
糖类抗原19-9定标液-e601/e602
64 | 糖类抗原15-3测定试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: e601/e602：测量范围为1.00-300 U/mL； e801：检出限为1.5 U/mL 三、用途:用于体外定量检测人体血清和血浆中的糖类抗原15-3(CA 15-3)，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果。
糖类抗原15-3测定试剂盒(电化学发光法)-e801
糖类抗原15-3 定标液-e601/e602
65 | 糖类抗原125检测试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: e601/e602：测量范围为0.600-5000 U/mL，检出限为1.2 U/mL； e801：测量范围为0.600-5000 U/mL；检出限为0.6 U/mL 三、用途:用于体外定量检测人体血清和血浆中OC 125的反应决定簇。
糖类抗原125检测试剂盒(电化学发光法)-e801
糖类抗原125定标液-e601/e602
66 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: e601/e602：测量范围为0.050-370 ng/mL； e801：测量范围为0.075-300 ng/mL，检出限为0.0741 ng/mL 三、用途:用于体外定量检测人血清中的神经元特异性烯醇化酶(NSE)。
神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(电化学发光法)-e801
神经元特异性烯醇化酶稀释液-e601/e602
神经元特异性烯醇化酶定标液-e601/e602
67 | 甲胎蛋白检测试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：0.75-1000 IU/mL或0.908-1210 ng/mL 三、用途:用于体外定量检测人体血清和血浆中的甲胎蛋白，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果。
68 | 癌胚抗原测定试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围为0.200-1000 ng/mL，检出限为0.20ng/mL 三、用途:用于体外用定量测定人血清和血浆中癌胚抗原含量。
癌胚抗原测定试剂盒(电化学发光法)-e601/e602
癌胚抗原测定试剂盒(电化学发光法)-e801
癌胚抗原定标液-e601/e602
69 | 总前列腺特异性抗原(PSA)测定试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围为0.006‑100ng/mL；检出限为0.006ng/mL 三、用途:用于体外定量检测人体血清或血浆中的总前列腺特异性抗原，包括游离和结合两种形式。
总前列腺特异性抗原(PSA)测定试剂盒(电化学发光法)-e601/e602
70 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：0.01-50 ng/mL；检出限：0.016 ng/mL 三、用途:用于定量测定人体血清和血浆中游离前列腺特异性抗原浓度，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果。
71 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（电化学发光法）-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围为0.1-500ng/mL；检出限为0.3ng/mL 三、用途:用于体外定量测定人血清和血浆中的细胞角蛋白19片段。
细胞角蛋白19片段测定试剂盒（电化学发光法）-e801
细胞角蛋白19片段定标液-e601/e602
72 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法)-e801 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：0.6-50 pmol/L；检出限：0.6 pmol/L 三、用途:用于体外定量检测人血清和血浆中的游离三碘甲状腺原氨酸。
73 | 游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围为0.5~100 pmol/L；检出限为0.5 pmol/L 三、用途:用于体外定量检测人体血清和血浆样本中的游离甲状腺素。
游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法)-e801
游离甲状腺素定标液-e601/e602
74 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法)-e801 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：0.3-10 nmol/L或0.195-6.51 ng/mL；检出限：0.3 nmol/L 三、用途:用于体外定量检测人血清和血浆中的三碘甲状腺原氨酸。
75 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法)-e801 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：9-600IU/mL；检出限：9 IU/mL 三、用途:用于体外定量检测人血清和血浆中的抗甲状腺过氧化物酶抗体的含量。
76 | 降钙素检测试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：测量范围为0.5-2000 pg/mL，检出限为0.5 pg/mL 三、用途:用于体外定量测定人血浆和血清中的人降钙素(甲状腺降钙素)。
降钙素检测试剂盒(电化学发光法)-e801
降钙素定标液-e601/e602
77 | 甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法)-e801 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 检出限：5.4 nmol/L（0.420 μg/dL）；定量检出限：15 nmol/L 三、用途:用于体外定量检测人血清和血浆中的甲状腺素。
78 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒(电化学发光法)-e801 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：10-4000 IU/mL；检出限：10 IU/mL 三、用途:用于体外定量检测人血清和血浆中的抗甲状腺球蛋白抗体。
79 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: e801：检出限为0.02ng/mL； e601/e602：检出限为0.04 ng/mL 三、用途:用于体外定量检测人血清和血浆的甲状腺球蛋白(Tg)。
甲状腺球蛋白检测试剂盒(电化学发光法)-e801
甲状腺球蛋白定标液-e601/e602
80 | 促甲状腺素受体抗体检测试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围为0.8-40 IU/L，检出限为0.8 IU/L 三、用途:用于体外定量测定人体血清中的促甲状腺素受体抗体(Anti-TSHR)。
促甲状腺素受体抗体检测试剂盒(电化学发光法)-e801
促甲状腺素受体抗体定标液-e601/e602
81 | 促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法)-e801 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：0.005-100 µIU/mL；检出限：0.0025 µIU/mL 三、用途:用于体外定量测定人血清和血浆中的促甲状腺激素含量。
82 | 酸性磷酸酶检测试剂盒(比色法) | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 检出限：0.5 U/L 三、用途:用于体外定量测定人血清中的酸性磷酸酶(ACP)和前列腺酸性磷酸酶。
83 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒(比色法) | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：10-1000 U/L 三、用途:用于体外定量检测人血清和血浆中的乳酸脱氢酶。
84 | 碱性磷酸酶检测试剂盒(比色法) | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：5-1200 U/L；检出限：5 U/L 三、用途:用于体外定量测定人体内血浆、血清中的碱性磷酸酶的浓度。
85 | 肌酸激酶检测试剂盒（比色法） | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：7-2000U/L；检出限：7-2000U/L 三、用途:用于体外定量测定人血清和血浆中的肌酸激酶。
86 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(IFCC法) | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：5~700 U/L；检出限：5 U/L 三、用途:用于体外定量测定人体内血清和血浆中的丙氨酸氨基转移酶(ALT)。
87 | 转铁蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 检出限：1.5 mg/L 三、用途:用于体外定量测定人血清、血浆和尿液中的转铁蛋白的浓度。
88 | 同型半胱氨酸检测试剂盒(酶比色法) | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 限值和范围 3-50 µmol/L 通过再运行功能测定较高浓度的样本 三、用途:用于在Roche/Hitachi 系统上，体外定量测定人血清和血浆中的总L-同型半胱氨酸。
89 | 铁蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：5-1000 ng/mL；检出限：5 ng/mL 三、用途:用于体外定量检测人血清和血浆中的铁蛋白。
90 | 前白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：0.03-0.8 g/L；检出限：0.03 g/L 三、用途:用于罗氏的全自动生化分析仪，体外定量测定人血清和血浆中前白蛋白浓度。
91 | 免疫球蛋白M检测试剂盒(免疫比浊法) | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 检出限：0.05 g/L 三、用途:用于体外定量测定人血清、血浆中免疫球蛋白M的浓度。
92 | 免疫球蛋白G检测试剂盒(免疫比浊法) | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 检出限：0.5 g/L 三、用途:用于体外定量测定人血清、血浆、脑脊液及尿液中的免疫球蛋白G。
93 | 免疫球蛋白A检测试剂盒(免疫比浊法) | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 检出限：0.05 g/L 三、用途:用于体外定量测定人血清、血浆中免疫球蛋白A的浓度。
94 | 肌红蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：15-500 μg/L；检出限：15 μg/L 三、用途:用于罗氏的全自动生化分析仪上体外定量测定人体内血清、血浆中的肌红蛋白浓度。
肌红蛋白校准品
肌红蛋白质控品
95 | 胱抑素C检测用质控品 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 主要组成成分：人类血清以及指定生物来源的化学添加物和材料 三、用途:用于对胱抑素C检测进行质量控制。
96 | β2-微球蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 检出限：0.15 mg/L 三、用途:用于体外定量测定人血清和血浆中的 β2-微球蛋白浓度。
β2微球蛋白血清质控品
β2-微球蛋白校准品
97 | 脂类多项检测用校准品 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 主要组成成分：人血清 三、用途:用于载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇检测的校准。
98 | 总蛋白检测试剂盒(比色法) | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：2.0-120 g/L 三、用途:用于体外定量测定人体内血清和血浆中的总蛋白的浓度。
99 | 总胆红素检测试剂盒(重氮法) | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：2.5-650 μmol/L；检出限：2.5 μmol/L（0.146 mg/dL） 三、用途:用于体外定量测定成人和新生儿血清和血浆中的总胆红素。
100 | 直接胆红素检测试剂盒(重氮法) | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：1.5-291μmol/L 三、用途:用于体外定量检测人血清和血浆中的直接胆红素。
101 | 白蛋白检测试剂盒(比色法) | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 测量范围：2-60g/L；检出限：2g/L 三、用途:用于体外定量测定人体内血浆、血清中的白蛋白浓度。
102 | 脑利钠肽前体检测试剂盒(电化学发光法)-e601/e602 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: e601/e602：检出限为8 pg/mL； STAT-e601/e602：测量范围为10-35000 pg/mL或1.18-4130 pmol/L；检出限为8 pg/mL 三、用途:用于体外定量测量人血清和血浆中的B型利钠肽前体。
脑利钠肽前体检测试剂盒(电化学发光法)-STAT-e601/e602
脑利钠肽前体定标液-e601/e602
脑利钠肽前体定标液-STAT-e601/e602
脑利钠肽前体定标液-e801
103 | N末端脑利钠肽前体检测试剂盒（电化学发光法）-e801 | 一、全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。 二、技术指标: 检出限：3 pg/mL 三、用途:用于体外定量测量人血清和血浆中的氨基末端B型利钠肽前体。
104 | EBER探针（原位杂交法） | 一、全自动免疫组化染色机专机专用耗材，设备品牌型号：苏州百道 FAIP-72。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本;存储要求：2-8℃储存；适用于全自动免疫组化染色机（型号：FAIP；厂家：苏州百道医疗科技有限公司）自动操作。 三、用途:通过原位杂交（ISH）法检测福尔马林固定石蜡包埋的组织切片中表达EB病毒编码的RNA（EBER），为病理医师提供辅助诊断信息。
105 | 免疫显色试剂 | 一、全自动免疫组化染色机专机专用耗材，设备品牌型号：苏州百道 FAIP-72。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于全自动免疫组化染色机（型号：FAIP；厂家：苏州百道医疗科技有限公司）自动操作。 三、用途:在免疫组化反应中与一抗结合后催化显色，为病理医师提供辅助诊断信息。
106 | 肌动蛋白（Actin）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于全自动免疫组化染色机（型号：FAIP；厂家：苏州百道医疗科技有限公司）自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
107 | Alpha-1-Fetoprotein（AFP）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
108 | ALK抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
109 | 精氨酸酶1（Arginase-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
110 | BCL-2抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
111 | BCL-6抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
112 | Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
113 | BOB1抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
114 | BRAF V600E抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
115 | CA19-9抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
116 | 降钙素Calcitonin抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
117 | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
118 | 细胞角蛋白CAM5.2抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
119 | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
120 | CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
121 | CD15抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
122 | CD163抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
123 | CD1a抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
124 | CD2抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
125 | CD21抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
126 | CD23抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
127 | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
128 | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
129 | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
130 | CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
131 | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
132 | CD4抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
133 | CD43抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
134 | CD44抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
135 | CD45RO抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
136 | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
137 | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
138 | CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
139 | CD7抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
140 | CD79a抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
141 | CD8抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
142 | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
143 | 细胞周期蛋白依赖性激酶4（CDK4）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
144 | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
145 | 癌胚抗原（CEA）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
146 | 嗜铬粒蛋白A（Chromogranin A，CgA）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
147 | 细胞角蛋白（广谱）CK抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
148 | 细胞角蛋白19（CK19）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
149 | 细胞角蛋白20（CK20）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
150 | 细胞角蛋白5/6（CK5/6）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
151 | 细胞角蛋白7（CK7）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
152 | 紧密连接蛋白-4（Claudin-4）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
153 | 巨细胞病毒（Cytomegalovirus，CMV）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
154 | c-MYC抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
155 | Calretinin（CR）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
156 | 细胞周期蛋白D1（Cyclin D1）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
157 | 癌胚抗原M2A（D2-40）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
158 | 结蛋白（Desmin）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
159 | DOG1抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
160 | 人疱疹病毒4型（Epstein Barr Virus，EBV）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
161 | E-钙黏附蛋白（E-Cadherin）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
162 | 表皮生长因子受体（EGFR）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
163 | EMA抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
164 | 上皮细胞粘附分子（Ep-CAM）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
165 | ERG抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
166 | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
167 | GATA结合蛋白3（GATA3）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
168 | GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
169 | Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
170 | 肝细胞（Hepatocyte）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
171 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
172 | Helicobacter phlori（Hp）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
173 | IgG抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
174 | IgG4抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
175 | INI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
176 | INSM1 抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
177 | Kappa链抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
178 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
179 | Lambda链抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
180 | Langerin抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
181 | CD45（LCA）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
182 | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
183 | MC抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
184 | MDM2抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
185 | 错配修复蛋白（MLH1）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
186 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
187 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
188 | MUC-1抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
189 | MUC2抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
190 | MUC6抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
191 | MUM1抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
192 | Myo D1抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
193 | 天冬氨酸蛋白酶（Napsin A）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
194 | NSE抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
195 | 睾丸核蛋白（NUT）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
196 | Oct2抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
197 | p120抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
198 | p16抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
199 | p40抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
200 | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
201 | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
202 | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
203 | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
204 | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
205 | PMS2抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
206 | 前列腺特异性抗原（PSA）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
207 | PTEN抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
208 | Renal Cell Carcinoma Marker（RCC）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
209 | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
210 | 抗平滑肌抗体（SMA）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
211 | SMARCA4/Brg1抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
212 | SOX-10抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
213 | SOX-11抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
214 | STAT6抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
215 | 突触素（Synaptophysin，Syn）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
216 | TdT抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
217 | TIA-1抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
218 | TPO抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于全自动免疫组化染色机（型号：FAIP；厂家：苏州百道医疗科技有限公司）自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
219 | 甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于全自动免疫组化染色机（型号：FAIP；厂家：苏州百道医疗科技有限公司）自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
220 | 微管素（Villin）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于全自动免疫组化染色机（型号：FAIP；厂家：苏州百道医疗科技有限公司）自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
221 | 波形蛋白（Vimentin）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
222 | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
223 | HER-2抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
224 | 孕激素受体（PR）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
225 | 肺表面活性蛋白A（Surfactant Protein A，SPA）抗体试剂（免疫组织化学） | 一、能在我院现有全自动免疫组化染色机（品牌型号：苏州百道 FAIP-72）设备上配套使用。 二、技术指标: 样本来源：病人术中/术后组织以及穿刺组织等样本；存储要求：2-8℃储存；适用于上述设备自动操作或人工手动操作。 三、用途:在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。
226 | 手术创口负压引流护创材料套装 | 一、技术指标: 1.持续引流：主动清除渗出液、血肿及潜在感染物质，降低感染风险。 2.屏障保护：为切口提供物理屏障，隔绝外部污染。 3.促进血运：-120mmHg持续稳定负压环境刺激局部微循环，为组织修复提供营养，促进伤口快速愈合。 4.主动管理：可预防手术切口并发症；有助于降低术后切口血清肿的发生率；对于术后感染的高风险患者而言，有助于降低术后闭合非慢性切口感染发生率。 二、用途：用于术后非慢性创面闭合切口的负压封闭引流。
227 | 沸石止血纱布 | 技术指标及用途: 1. 快速处理胸外科创面广泛渗血 针对开胸手术、胸壁创面、纵隔组织剥离后大面积渗血，可快速吸附凝血因子、快速形成止血屏障，有效解决常规止血方式起效慢、反复渗血的问题，缩短手术止血时间。 2. 应对胸外科高风险动、静脉创面出血 胸外科手术涉及大血管毗邻操作，突发血管微量出血、创面点状活动性出血风险高。本品可在5分钟内稳定控制动静脉类急性出血，减少术中出血量，降低二次止血操作带来的组织损伤风险。 3. 适用于抗凝、凝血异常高危患者止血 胸外科部分老年、肿瘤、心肺功能疾病患者长期服用活血、抗凝药物，常规止血材料效果不佳。沸石止血材料不受患者凝血状态影响，可实现高效稳定止血，填补高危患者急救止血空白。 4. 减少术后积液、引流量及并发症 术中快速彻底止血可减少创面残余渗血，降低术后胸腔积血、积液、血肿形成概率，减少术后引流量，缩短患者拔管时间及住院周期。 5. 用于术中突发紧急出血应急抢救 胸外科术中突发意外出血风险高，该材料为军用级急救止血技术，起效快、稳定性强，可作为科室术中急救备用耗材，提升急危重症出血处置能力，保障手术安全。 6. 适配胸外科无菌手术场景 惰性无机材料、生物安全性高、无组织刺激性，可按需裁剪贴合纵隔、胸膜、手术残腔等不规则创面，适配胸外科各类常规及复杂手术止血需求。
228 | 外科手术用防粘连冲洗液 | 一、技术指标: 1.医保甲类产品，三类耗材，有单独收费，使用便捷；2、分布均匀；3.有防粘连、抗菌、冲洗等功能，适合普外胃肠开放或腔镜手术，具有清洁作用并促进创面愈合；4.相容性更好。 二、用途：用于外科手术中易发生粘连的部位及手术器具的冲洗。
229 | 一次性射频消融电极(多功能手术解剖器) | 一、技术指标: 1.头端机械可控折弯，折弯角度范围 0–360°； 2.具备消融、切割、止血一体化功能；适配本院现有高频电外科手术系统； 3.防粘连钩头设计：电极头耐高温、不粘组织，焦痂不易附着，凝血效果稳定，视野清晰。 4.绝缘性能可靠，降低术中周围组织热损伤风险。 5.操作手感轻便稳定，术中可单手完成调弯与锁止。 二、用途：用于胸腔镜肺部外科手术中对肺组织、纵隔组织、胸膜组织进行分离、解剖、消融、止血，适用于胸腔镜肺叶、肺段切除、纵隔淋巴结清扫、胸膜粘连松解等手术。
230 | 引流管 | 一、技术指标: 1.院感安全，一次性使用，一人一换，无重复消毒环节，杜绝消毒盲区、生物膜残留，降低交叉感染风险，契合院感管控要求; 2.操作稳定，按压手感顺滑，吸力可控，密封性能好，不易漏气、返流、卡顿，术者操作省力; 3.适配性强，兼容多款主流支气管镜设备; 4.独立灭菌包装，随用随拆，缩短术前准备时间，加快内镜室接台效率; 5.通路顺畅，不易堵，适配术中高频吸引操作。 二、用途：与内窥镜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、液引流、吸引使用。
231 | 医用酶清洗剂 | 规格：5L/桶 用途：用于复用器械及物品的清洗，去污能力强，可快速分解蛋白质等多种有机污染物